ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY – po modyfikacji z dnia 15.10.2020 r.

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Adres:.....................................................................................................................................................

Województwo: ……………………………………….………………………………………….

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni,: „ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW – MAMMOGRAFU DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE”, ZNAK: D25C/252/N/15-36rj/20

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

- Termin gwarancji - ….. miesięcy (minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy). (Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanego dla terminu gwarancji, nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy (termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar terminu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.)

- Termin płatności - 30 dni od dnia doręczenia faktury.

- Parametry techniczne

| L.p. | Parametr oceniany | Ocena | Wartość oferowana UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa RTG |  |  |  |
| 1. | Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy zależnie od terminologii producenta) Min. 800 kHU dla kołpaka z olejem, lub kołpak bez oleju Konstrukcja lampy | Kołpak z olejem – 5 pkt. Kołpak bez oleju – 0 pkt. |  |
| Automatyka |  |  |  |
| 2. | Aparat dobierający optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk (gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki); możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 3. | Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do niewłaściwej osoby | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 4. | Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 5. | W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO tej pacjentki. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| Detektor cyfrowy |  |  |  |
| 6. | Rozmiar piksela,max. 100 µm | ≤ 85 µm – 10 pkt. ˃ 85 µm – 0 pkt. |  |
| 6a. | Kratka | Usuwana automatycznie – 10 pkt Usuwana manualnie przez technika– 0 pkt |  |
| Stacja opisowa – nowe stanowisko lub rozbudowa serwera aplikacyjnego |  |  |  |
| 7. | Funkcjonalność automatycznego i natychmiastowego wyświetlania wymaganych odległości od zaznaczonej przez radiologa zmiany chorobowej w 2D do: - linii skóry - sutka ściany klatki piersiowej | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 8. | Pakiet oprogramowania do opisywania badań MR, zawierający poniższe funkcjonalności: - rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT - przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależna od grubości załadowanych warstw badań - ocena badań porównawczych MR - fuzja obrazów MPR/MPR - ocena badań dynamicznych MR z kontrastem narzędzia oceny obrazów MR: wyostrzanie, subtrakcja, usuwanie zniekształceń 2D/3D | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 9. | Pakiet oprogramowania do opisywania badań CT: - automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber - automatyczne wykrywanie guzków w płucach - automatyczne wykrywanie zmian w kręgosłupie - ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO - porównywanie badań CT z 4 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw otwartych obu badań możliwość oceny badań naczyniowych CT, z automatycznym śledzeniem naczyń | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10 | Menu kontekstowe stanowiska obrazowo-opisowego radiologa | możliwość definiowaia menu kontekstowego dla poszczególnego radiologa – 10 pkt uniwersalne menu kontekstowe – 0 pkt |  |
| 11 | Możliwości przeglądania synchronicznego kilku serii tomosyntezy oraz bez rekonstrukcji MPR, MIP | możliwości przeglądania synchronicznego kilku serii tomosyntezy oraz bez rekonstrukcji MPR, MIP – 10 pkt brak możliwości przeglądania synchronicznego kilku serii tomosyntezy oraz bez rekonstrukcji MPR, MIP – 0 pkt |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 10 SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) zawarte są na stronach nr od ____ do ____  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu może Zamawiający uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r. poz. 700, 730 ze zm.) ……………………………………………………………………………………………………………………………. (podać adresy stron internetowych)

- Oferta złożona jest na ……..…..  zapisanych i ponumerowanych stronach.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNYMI WARUNKAMI

– po modyfikacji z dnia 15.10.2020 r.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.:

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę,

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.

MAMMOGRAF CYFROWY

CPV: 33111650-2 Urządzenia do mammografii

SEKCJA I.1 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | MAMMOGRAF CYFROWY PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |  |  |  |  |  |
|  | MAMMOGRAF CYFROWY |  | 1 |  |  |  |
| 2a. | Dostawa, instalacja i serwis w okresie gwarancji |  | 1 |  |  |  |
| 2b. | Szkolenie |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.1 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| MAMMOGRAF CYFROWY – 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | 2020 |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE (nie spełnianie parametrów spowoduje odrzucenie oferty) |  |  |  |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
| 2. | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważną | Tak |  |
| 3. | Mammograf cyfrowy fabrycznie wyposażony w detektor (nie dopuszcza się mammografów ucyfrowionych kasetami CR lub detektorami). | Tak |  |
| Generator wysokiego napięcia |  |  |  |
| 4. | Generator wysokoczęstotliwościowy zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Tak (podać) |  |
| 5. | Generator zintegrowany w statywie mammografu | Tak |  |
| 6. | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | Tak (podać) |  |
| 7. | Zakres wysokiego napięcia zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Min. 25 - 31 kV |  |
| 8. | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Tak |  |
| 9. | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | Min. 500 mAs |  |
| 10. | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilania +/-10% | Tak |  |
| 11. | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, materiał anody, rodzaj filtra zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Tak |  |
| Lampa RTG |  |  |  |
| 12. | Anoda wirująca | Tak |  |
| 13. | Prędkość wirowania anody | Min. 5000 obr./min |  |
| 14. | Pojemność cieplna anody | Min.160 kHU |  |
| 15. | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 lub równoważną metodą szczelinową zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Max. 0,15 mm |  |
| 16. | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 lub równoważną metodą szczelinową zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Max. 0,3 mm |  |
| 17. | Filtracja dodatkowa | Tak |  |
| 17a | Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy zależnie od terminologii producenta) dla kołpaka z olejem, lub kołpak bez oleju | Min. 800 kHU |  |
| Automatyka |  |  |  |
| 18. | Automatyka AEC | Tak |  |
| 19. | Automatyczna kontrola kompresji | Tak |  |
| 20. | Ręczna kontrola kompresji | Tak |  |
| 21. | Automatyczna dekompresja po ekspozycji zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Tak |  |
| 22. | Możliwość zwolnienia ucisku w przypadku awarii zasilania – ręcznie lub automatycznie | Tak |  |
| Statyw mammograficzny |  |  |  |
| 23. | Statyw wolnostojący | Tak |  |
| 24. | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | Tak |  |
| 25. | Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi (lampa u góry) ułatwiająca badanie pacjentek siedzących na wózkach inwalidzkich (pacjentki, które nie mogą ustać) | Max. 71 cm |  |
| 26. | Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi ułatwiająca badanie pacjentek wysokich | Min. 140 150 cm |  |
| 27. | Zakres obrotu głowicy | Min. 340° |  |
| 28. | Motorowy obrót głowicy w całym zakresie ruchu | Tak |  |
| 29. | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) do badań 2D zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Tak |  |
| 30. | Odległość ognisko - detektor obrazu | Min. 65 cm |  |
| 31. | Na wyświetlaczu na statywie podawana min. grubość piersi po uciśnięciu oraz siła ucisku | Tak |  |
| 32. | Zestaw do zdjęć powiększonych, dostarczyć stolik ze współczynnikiem powiększenia co najmniej 1,5x zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | TAK, podać współczynnik powiększenia |  |
| 33. | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | Tak |  |
| 34. | Osłona twarzy pacjentki | Tak |  |
| 35. | Komplet płytek do kompresji dla formatów badań przesiewowych, do zdjęć celowanych i powiększonych | Tak |  |
| 36. | Płytka kompresyjna do formatu 18 x 24 cm (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | Tak |  |
| 37. | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | Tak |  |
| Detektor cyfrowy |  |  |  |
| 38. | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku (aSi lub aSe) o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23cm oraz min. 23x29 zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Tak (podać) |  |
| 39. | Matryca detektora dla maksymalnego formatu | Min. (2300 x 3000) pikseli lub 2384x 2850 pikseli |  |
| 40. | Zakres dynamiki akwizycji min. 12 bit | Tak |  |
| 41. | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |
| 42. | Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem. | Tak |  |
| 43. | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi 2D | Max. 25 s |  |
| 44. | Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max 5mm zgodnie z wymogami jakości obrazu | Tak |  |
| 45. | Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza tęższych pacjentek | Max. 70 mm |  |
| 46. | Aparat gotowy do rozbudowy o - funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku w zakresie min. +/-12° oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D; podczas rekonstrukcji obrazu tomosyntezy wykorzystywany iteracyjny algorytm lub algorytmy iteracyjne (możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty, aparat z tą opcją byłby oznaczony znakiem CE) | Tak |  |
| 47. | Aparat gotowy do rozbudowy o: - przystawkę do przeprowadzenia biopsji stereotaktycznej oraz biopsji pod kontrolą tomosyntezy, przystawka w pełni kompatybilna z oferowanym aparatem - oraz o opcję wykonywania zdjęć wycinków pobranych podczas biopsji tkanek na tym samy detektorze co wykonane zdjęcie mammograficzne, bez zwalniania ucisku pacjentki, z użyciem automatycznej kolimacji w sposób zabezpieczający pacjentkę przed uzyskaniem niepotrzebnej dawki promieniowania, wycinki umieszczane po stronie wieży biopsyjnej (nie od strony pacjentki) (możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty, aparat z tą opcją byłby oznaczony znakiem CE) | Tak |  |
| 48. | Aparat gotowy do rozbudowy o obrazowanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym (możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty, aparat z tą opcją byłby oznaczony znakiem CE) | Tak |  |
| Konsola technika – stacja akwizycyjna |  |  |  |
| 49. | Co najmniej 1 monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | Tak |  |
| 50. | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 20’’, 3 Mpixeli | Tak (podać) |  |
| 51. | Szyba ochronna dla operatora zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb |  |
| 52. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 4 GB |  |
| 53. | Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresji | Min. 10 000 |  |
| 54. | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM również w trybie „for processing” | Tak |  |
| 55. | Możliwość akceptacji bądź odrzucenia obrazu | Tak |  |
| 56. | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive - DICOM Worklist | Tak, Tak, Tak, Tak, Tak |  |
| 57. | Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) min.12 bit | Tak |  |
| 58. | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio na stacji obsługowej | Tak, Tak, Tak, Tak, Tak |  |
| 59. | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta | Tak |  |
| 60. | Oprogramowanie i sprzęt do kontroli mammografu w zakresie przewidzianym dla testów podstawowych zgodnie z polskim prawem | Tak |  |
| 61. | Utylizacja starego mammografu potwierdzona odpowiednim dokumentem | Tak |  |
| Stacja opisowa – nowe stanowisko lub rozbudowa serwera aplikacyjnego |  |  |  |
| 62. | Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielna stacja wolnostojąca lub dołączone jako stacja kliencka do serwera aplikacyjnego/systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego | TAK, podać oferowany wariant |  |
| 63. | Pamięć operacyjna: min. 8 GB RAM dla stacji klienckiej lub min. 32 GB RAM dla stacji wolnostojącej. | Tak (podać) |  |
| 64. | Dysk twardy (HD): - min 250 GB dla stacji klienckiej lub min 2 dyski 1 TB GB podłączone w technologii RAID dla stacji wolnostojącej. | Tak (podać) |  |
| 65. | Mysz, klawiatura komputerowa, pad lub oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z predefiniowanymi przyciskami dla uruchamiania funkcji aplikacji, schematów/kroków przeglądania obrazów. | Tak |  |
| 66. | Monitory obrazowe do diagnostyki mammograficznej. Wymagana dostawa dwóch monitorów o parametrach min.: - przekątna monitora ≥ 21”, - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP - liczba odcieni szarości: min. 10-bit, 1024 odcieni (z palety 16,369 odcieni), - kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 170° / 170°, - jasność min. 500 cd/m², - kontrast min. 700:1, - kalibracja zgodna z DICOM Part 14, monitory fabrycznie parowane z certyfikatem parowania | Tak (podać) |  |
| 67. | Trzeci kolorowy monitor diagnostyczny dla przeprowadzania opisów lub analizy badań CT/MR, bez konieczności instalowania dodatkowego komputera, wraz z zainstalowaniem aplikacji RIS. Minimalna przekątna monitora: min. 21”, minimalna rozdzielczość 2 MP. | Tak (podać) |  |
| 68. | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjonalnościami: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, DICOM Query/Retrieve | Tak |  |
| 69. | Menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika | Tak |  |
| 70. | Pakiet oprogramowania do opisywania badań mammografii, umożliwiający: - prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM), - umieszczanie na ekranach obrazów CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu piersi lewej po stronie prawej, - funkcje powiększania: powiększanie i przesuwanie, lupa, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem, - wyrównanie obrazów w pionie i poziomie, - porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, - inwersja skali szarości - pomiar odległości i gęstości (punktów i ROI) możliwość wyznaczenia średniej wartości pixela i standardowego odchylenia w danym ROI. | Tak (podać) |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy w przyszłości o pakiet oprogramowania do opisywania badań tomosyntezy, umożliwiający: - przeglądanie badań oferowanej tomosyntezy w pętli filmowej z regulowaną szybkością, - przeglądanie synchroniczne kilku serii tomosyntezy - dedykowane layouty zawierające badanie bieżące tomosyntezy oraz poprzednie - piktogram pokazujący położenia warstwy wraz z podaniem numeru warstwy - rekonstrukcje MPR, MIP, z możliwością: - zmiany grubości warstwy, - stosowania predefiniowanych ustawień wraz szybkim uruchamianiem dedykowanymi skrótami - możliwość dołączenia do widoku obrazów z biopsji możliwość nanoszenia znaczników, adnotacji | Tak |  |
| 72. | Automatyczne pobieranie wcześniejszych badań pacjentki z archiwum PACS (prefetching) | Tak |  |
| 73 | Integracja mammografu i stacji opisowej z systemem PACS/RIS | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |